复旦大学附属中山医院厦门医院

医疗设备比价公告

项目名称：生物安全柜

项目编号：2025004-BJ-SWAQG

比价文件

采购人：复旦大学附属中山医院厦门医院

2025年7月9日

第一章 供应商须知

一、 总则

（一） 项目名称：生物安全柜

（二） 项目内容：生物安全柜采购。项目地址位于厦门市湖里区金湖路668号复旦大学附属中山医院厦门医院，本项目采购总控制价为人民币16万元。

（三） 项目最高限价：人民币16万元，报价均不得超过最高限价，否则视为无效报价。

（四） 本次比价不接受联合体

（五） 本次比价允许进口产品参加

二、 资格要求

（一）法人或者其他组织的营业执照等证明文件，自然人的身份证明；投标人为企业的，提供有效的营业执照复印件；投标人为事业单位的，提供有效的事业单位法人证书复印件；投标人为社会团体的，提供有效的社会团体法人登记证书复印件；投标人为合伙企业、个体工商户的，提供有效的营业执照复印件；投标人为非企业专业服务机构的，提供有效的执业许可证等证明材料复印件；投标人为自然人的，提供有效的自然人身份证件复印件；其他投标人应按照有关法律、法规和规章规定，提供有效的相应具体证照复印件。

（二）财务状况报告：提供上一年度或上一季度财务审计报告，至少包括“资产负债表、利润表、现金流量表”；或者提供开户许可证和投标截止时间前三个月内基本户开户银行出具的资信证明；或者提供财政部门认可的政府采购专业担保机构出具的投标担保函，或提供承诺函。

（三）依法缴纳税收的相关材料：

3.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的税收凭据复印件。

3.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳税收的投标人，提供投标截止时间当月的税收凭据复印件。

3.3投标截止时间的当月成立但因税务机关原因导致其尚未依法缴纳税收的投标人，提供依法缴纳税收承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同税收凭据。

3.4“依法缴纳税收证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳税收，或提供承诺函。

（四）依法缴纳社会保障资金的相关材料：

4.1投标截止时间前（不含投标截止时间的当月）已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间前六个月（不含投标截止时间的当月）中任一月份的社会保险凭据复印件。

4.2投标截止时间的当月成立且已依法缴纳社会保障资金的投标人，提供投标截止时间当月的社会保险凭据复印件。

4.3投标截止时间的当月成立但因税务机关/社会保障资金管理机关原因导致其尚未依法缴纳社会保障资金的投标人，提供依法缴纳社会保障资金承诺书原件（格式自拟），该承诺书视同社会保险凭据。

4.4“依法缴纳社会保障资金证明材料”有欠缴记录的，视为未依法缴纳社会保障资金，或提供承诺函。

4.5具备履行合同所必需的设备和专业技术能力的证明材料（可以提供证明材料或承诺书）。

（五）提供3年内在经营活动中没有重大违法记录、无行贿犯罪记录的书面声明，不满足要求的或不按要求提供声明的供应商将取消成交候选资格，认定为不合格响应供应商。

（六）提供信用记录查询，供应商无不良信用记录：通过信用中国（www.creditchina.gov.cn）、中国政府采购网（www.ccgp.gov.cn）、信用中国（福建厦门）查询，截图并加盖公章，不满足要求的或不按要求提供声明的供应商将取消成交候选资格，认定为不合格响应供应商。

（七）报价人须在比价文件中提供有关真实技术资料及其符合国家相关规定的有效证明文件。国内报价人必须提供加盖单位公章的法人营业执照（副本）复印件。投标人必须提供组织机构代码证复印件。

第二章 项目要求

一、技术和服务要求

（一）II级A2型生物安全柜

★1. II级A2型生物安全柜，30%气体外排，70%气体循环；需要提供白皮书、彩页或专利证书等证明资料；

2. 单人操作，工作区宽度≥900mm；工作区尺寸：≥900*610*680mm（宽深高）；

3. 前窗10度倾角设计；

4. 整个柜体外壳一体焊接成型，非拼接打胶密封结构，所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围；

▲5. 具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互；需要提供白皮书、彩页或专利证书等证明资料；

6. 凹盘式工作台，防止液体倾洒后外溢；凹盘深度≥1.5cm，在频率10Hz和10kHz之间的振动净振幅不超过5um(rms)；工作台面中心可加载≥23kg压力，台面不产生变形；

★7. 主过滤器：采用超高效过滤器ULPA，过滤效率≥99.9995%，0.12um，工作区洁净度等级10级；需要提供白皮书、彩页或专利证书等证明资料；

▲8. 前窗玻璃：单层防紫外线钢化玻璃同时覆一层防爆膜，单层玻璃厚度不低于6mm；玻璃门采用手动升降；需要提供白皮书、彩页或专利证书等证明资料；

- 4只万向脚轮，4只底脚不锈钢材质，高度可调，调节螺栓内置，无裸露螺纹；

- 负压通道专门设计异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机/过滤器影响产品正常运行；

- 风机：高性能静音风机，提供稳定的气流模型和层流，具有自动调节风速功能，保持恒风速；

★12. 风速：下降风速≥0.31m/s；流入风速≥0.55m/s；需要提供白皮书、彩页或专利证书等证明资料；

13. 安全柜的噪声≤64dB(A)；

14. 人员保护：碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105；

15. 产品保护：在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过5CFU；

16. 交叉污染保护：在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过2CFU；

17. 实时数字显示设备运行情况，其中下降气流流速和流入气流流速同时显示，记录安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，高效过滤器的运行时间、运行状态；

▲18. 风压传感器，可实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警。同时可实时监测过滤器阻力，数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示；需要提供白皮书、彩页或专利证书等证明资料；

19. 智能联锁控制设计，配备两个磁吸合开关；打开前窗玻璃后，紫外灯应自动关闭，风机、照明灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭；

20. 一键式预约紫外灯消毒时间，在班前班后两个时段自动运行；只需预约一次，安全柜生命周期内无需再次预约，紫外灯按照预约时间自动开启消毒功能；

21. 12V直流LED照明灯，安全柜的平均照度≥1100LX；

22. 有开门高度警示功能，高精度定位，开门超高或过低均有声光报警提示；

23. 有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示；

24. 有关门监测功能，未关严门有声光报警提示；

25. 具有国家药监总局颁发的三类医疗器械注册证书,符合最新国标GB41918-2022 要求，需出具权威第三方检测机构按GB41918-2022标准进行测试合格的检测报告；

26. 生产企业至少需通过ISO9001、ISO13485、ISO14001和ISO45001认证；

- II级B2型生物安全柜

- ★1. II级B2型生物安全柜，100%气体外排；需要提供白皮书、彩页或专利证书等证明资料；

- 单人或双人操作，工作区宽度≥1100mm；工作区尺寸（宽深高）：≥1167*610*680mm；

- 前窗10度倾角设计；

- 整个柜体外壳为一体焊接成型，非拼接打胶密封结构，所有污染部位均应处于负压状态或被负压通道和负压通风系统包围；

▲5. 具有气流隔断技术，沿玻璃门上沿缝隙有负压气流阻断保护，防止工作区内外气体交互；需要提供白皮书、彩页或专利证书等证明资料；

6. 凹盘式工作台，防止液体倾洒后外溢；凹盘深度≥1.5cm, 在频率10Hz和10kHz之间的振动净振幅不超过5um(rms)；工作台面中心可加载≥23kg压力，台面不产生变形；

- ★7. 采用超高效过滤器ULPA，过滤效率≥99.9995%，0.12um；需要提供白皮书、彩页或专利证书等证明资料；

- ▲8. 前窗玻璃：单层防紫外线钢化玻璃同时覆一层防爆膜，单层玻璃厚度不低于6mm；玻璃门采用手动升降；需要提供白皮书、彩页或专利证书等证明资料；

- 9. 4只万向脚轮，4只底脚不锈钢材质，高度可调，调节螺栓内置，无裸露螺纹；

- 10. 负压通道专门设计异物过滤装置，防止纸屑等异物通过负压通道进入风机/过滤器影响产品正常运行；

- 11. 风机：高性能静音风机，提供稳定的气流模型和层流，具有自动调节风速功能，保持恒风速；

- ★12. 风速：下降风速≥0.28m/s；流入风速≥0.50m/s；需要提供白皮书、彩页或专利证书等证明资料；

- 安全柜的噪声≤64dB(A)；

- 人员保护：碘化钾法测试，前窗操作口的保护因子≥1×105；

- 产品保护：在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过5CFU；

- 交叉污染保护：在琼脂培养皿上的枯草芽孢杆菌芽孢不超过2CFU；

- 实时数字显示设备运行情况，其中下降气流流速和流入气流流速同时显示，记录安全柜的整体运行时间，UV灯的运行时间，高效过滤器的运行时间、运行状态；

▲18. 风压传感器，可实时监测并显示正压区和负压区的压力，压力变化超限时自动声光报警。同时可实时监测过滤器阻力，数字显示过滤器剩余使用寿命，在使用寿命剩余10%时自动提示；需要提供白皮书、彩页或专利证书等证明资料；

19. 智能联锁控制设计，配备两个磁吸合开关；打开前窗玻璃后，紫外灯应自动关闭，风机、照明灯自动开始运行；关闭前窗后，风机和荧光灯自动关闭；

20. 一键式预约紫外灯消毒时间，在班前班后两个时段自动运行；只需预约一次，安全柜生命周期内无需再次预约，紫外灯按照预约时间自动开启消毒功能；

21. 12V直流LED照明灯，安全柜的平均照度≥1100LX；

22. 有开门高度警示功能，高精度定位，开门超高或过低均有声光报警提示；

23. 有监测气流波动功能，气流波动超过20%有声光报警提示；

24. 有关门监测功能，未关严门有声光报警提示；

25. 具有国家药监总局颁发的三类医疗器械注册证书,符合最新国标GB41918-2022 要求，需出具权威第三方检测机构按GB41918-2022标准进行测试合格的检测报告；

26. 生产企业至少需通过ISO9001、ISO13485、ISO14001和ISO45001认证；

（三）配置清单

| 编号 | 名称 | 单位 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | II级A2型生物安全柜 | 台 | 5 |
| 2 | II级B2型生物安全柜 | 台 | 1 |

- 商务条件

1.交付地点：复旦大学附属中山医院厦门医院

2.交付时间：合同签订后国内产品60天内，进口产品90天内到货。

3.验收：调试安装并由成交供应商提供专业培训，保证采购方人员熟练操作。

4.支付方式：双方合同签订后，支付合同价款的90%作为预付款。采购货物安装调试验收合格正常使用后付货款的10%。

5.报价要求

5.1总报价为货物送达采购人指定地点并安装、调试完成，经采购人验收合格所有可能发生的费用，包括但不限于设备费、运输、保险费、采购保管、辅材、人工费、安装、调试、产品检验检测、验收、操作人员培训、税金以及售后服务等费用。

5.2供应商对每项标的只允许有一个报价，并且在合同履行过程中是固定不变的，不得以任何理由予以变更。以可变动价格提交的报价将被认为是非实质响应而被否决。

★5.3本采购项目的采购预算为人民币壹拾陆万元整（￥160000.00），采购预算为供应商报价的最高限价，超过采购预算的，其比价文件将被否决。

6.验收条件

6.1成交供应商提供设备的制造标准、安装标准及技术规范等有关资料必须符合国家相应的有关标准、规范要求。

6.2采购人根据比价文件、成交供应商的比价文件、合同、制造厂商的产品验收标准及中华人民共和国有关标准进行验收。

6.3成交供应商应提供货物制造商的出厂检验报告、合格证书。

6.4成交供应商根据合同要求进行货物安装、调试后，由采购人进行使用性能方面的验收。

6.5成交供应商应向采购人提供完整的设备技术资料，采购人有权委托国家认可的质量检测机构对设备性能、精度进行复核。

7.售后服务要求

★7.1售后要求：产品保修期至少叁年，报修响应时间2小时，到场修复时间12小时（不可抗拒力量下除外）。特殊情况在24小时内无法恢复的，成交供应商应予以更换新产品、提供代用产品或提供使产品可正常运转的措施。（提供承诺函）

7.2供应商应保证提供不低于制造商对相应设备的公开售后服务水平的售后服务承诺书及服务条款，提供制造商对相应设备的公开售后服务条款复印件及供应商对本项目的售后服务承诺书及服务条款。成交供应商在保修期内应确保开机率为95%以上，如达不到此要求，即要求乙方停机天数的4倍天数延长保修期。

7.3成交供应商应向采购人提供完善周到的本地化技术服务，提供售后服务质量保障方案，建立完善的售后服务管理体系及拥有专业的维护队伍，保证货物的正常使用措施，保修期内质量保证提供免费技术支持、保修，不得另行收取其他费用，且保修服务方式均为成交供应商上门保修，即由成交供应商到采购人使用现场维修，产生的一切费用均由成交供应商承担；

7.4保修期满后，成交供应商应提供终身维修，采购人只需付零配件的费用，能长期提供良好的技术支持及零部件的优惠供应；

7.5成交供应商应提供终身维修及定期巡访等。

8.培训要求

8.1成交供应商提供现场技术培训，保证使用人员正确操作设备的各种功能，维修人员能进行常规维护、检修与保养。

8.2供应商应提供现场人员的培训，包括但不限于操作培训、保养培训和维修培训，并提供书面承诺和培训方案；培训使用单位操作人员直到熟悉为止（所有培训不再另行收取费用）。

- 廉洁条款

供应商需在比价文件中声明并递交《廉洁告知书》（详见以下附件1）并遵守以下条款：

1.供应商承诺严格按照《廉洁告知书》相关内容履行，不向采购人及相关人员直接或间接进行商业贿赂。

2.供应商发现买方工作人员有任何索贿行动的，应向有关行业主管部门或纪检监察部门反映情况。

3.供应商违反《廉洁告知书》相关内容的，严格按《廉洁告知书》规定承担相关责任。

4.如供应商被列入商业贿赂不良记录，则严格按照《国家卫生计生委关于建立医药购销领域商业贿赂不良记录的规定》（国卫法制发〔2013〕50号）相关规定处理。

5.《廉洁告知书》作为本项目合同的组成部分，与合同具有同等法律效力。

四、密封文件内容

（一）《复旦大学附属中山医院厦门医院物资采购报价单》、设备技术参数响应情况及配置清单；

（二）资格要求所需材料；

（三）商务条件所需材料；

（四）《廉洁告知书》。

以上文件均需加盖公章，如无加盖，以无效报价处理。

附件1：

廉洁告知书

(填写供应商名称) ：

为进一步完善厦门市属公立医疗单位采购监督制约机制，防止发生医疗领域商业贿赂行为，贵司在医疗机构采购活动中要廉洁自律、诚实守信，遵守如下规定：

- 严格遵守国家有关工程建设、招标投标、物资采购、服务采购等相关法律法规、政策以及廉政建设规定。

- 坚持公平、公正、公开和诚实守信的原则，不得为获取不正当利益损害国家、集体、第三人和对方利益。

- 不得有商业贿赂行为，如赠予甲方人员现金、物品、有价证券，或以支付凭证、理财等方式变相支付本应由甲方人员承担的款项。

- 不得以任何理由邀请甲方人员进入营业性娱乐场所或者参加影响业务工作公平公正开展的其他活动。

- 不得到甲方医疗场所、工作人员家中推销产品并提供任何好处费，不得采用不正当手段进行临床促销活动。

- 不得以回扣、宴请等方式影响甲方人员采购或使用医药产品的选择权，不得在学术活动中提供旅游、超标准支付食宿费用。

如违反上述规定，甲方有权选择立即中止、终止或解除与贵司正在进行的任何业务关系，贵司应承担甲方因此产生的经济损失、不良后果及相应的违约责任。

盖  章：

日  期：

复旦大学附属中山医院厦门医院廉洁告知书我已收到，内容我已知悉并理解，我方承诺将严格按照《廉洁告知书》相关内容履行。

签  字：(供应商授权代表签字)

盖  章：(公章)

日  期：